Манометр, вакуумметр, мановакуумметр
с комбинированной шкалой

МКШ

## Руководство по эксплуатации

## РИБЮ 406123.002 РЭ

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание принципа действия и устройства, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации манометров, вакуумметров и мановакуумметров с комбинированными шкалами МКШ (в дальнейшем – приборов).

Руководство по эксплуатации распространяется на приборы, изготовляемые для нужд народного хозяйства, а также для поставок на экспорт.

Просим учесть, что техническое совершенствование прибора может иногда привести к непринципиальным расхождениям между прибором и текстом настоящего руководства.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1) 100; 160; 250; 400; 600 kPa (1; 1,6; 2,5; 4; 6 kgf/cm2 или 1; 1,6; 2,5; 4; 6 bar); 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 MPa (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 kgf/cm2 или 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 bar) – для манометров;

2) 60; 150; 300; 500 кРа (0,6; 1,5; 3; 5 kgf/cm2 или 0,6; 1,5; 3; 5 bar); 0,9; 1,5; 2,4 MPa (9; 15; 24 kgf/cm2 или 9; 15; 24 bar) – для мановакуумметров.

1.2.2. Верхний предел измерений вакуумметрического давления для мановакуумметров и вакуумметров указан на 1.1. Назначение изделия

Манометр, вакуумметр, мановакуумметр с комбинированной шкалой МКШ (далее - прибор) предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического постоянного и переменного давлений, не кристаллизующихся при рабочих температурах жидкостей и газов, нейтральных по отношению к медным сплавам.

Нельзя применять прибор для измерения пульсирующего давления.

Климатическое исполнение У3** по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 оС при относительной влажности до 98 % при 35 оС.

При отрицательных температурах прибор могут использовать для измерения давления газов, точка росы которых при максимальном рабочем давлении ниже температуры окружающей среды.

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Верхний предел измерений избыточного давления указан на шкале и выбран из ряда:

шкале и равен 100 kPa или 0,1 МРа (1 kgf/cm2 или 1 bar)

1.2.3. Манометры, предназначенные для измерения давления кислорода и манометры с верхними пределами измерений 2,5; 4 и 6 MPa (25; 40; 60 kgf/cm2 или 25; 40; 60 bar), предназначенные для измерения давления воздуха, выпускаются обезжиренными с соответствующей надписью на циферблате “кислород - маслоопасно” или “воздух – маслоопасно”.

1.2.4. Класс точности 2,5; 2,5-1,5-2,5; 1,5 или 1,5-1,0-1,5 (указан на шкале).

1.2.5. Пределы допускаемой основной погрешности показаний приборов, выраженные в процентах диапазона показаний, при температуре окружающего воздуха (23 + 5) оС приведены в таблице.

Таблица

| Обозначение класса точности | Пределы допускаемой основной погрешности, % диапазона показаний, в диапазоне шкалы |
| --- | --- |
|  | от 0 до 25 % | от 25 до 75 % | св. 75 до 100 % |
| 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1,5-1,0-1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 |
| 2,5-1,5-2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 |

### Предел допускаемой основной погрешности выражается:

в процентах от верхнего предела измерений – для манометров и вакуумметров;

в процентах от суммы абсолютных значений верхних пределов измерений – для мановакуумметров.

1.2.6. Вариация показаний не превышает абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности (п. 2.7).

1.2.7. Климатическое исполнение У3 ** по ГОСТ 15150-69, но при температуре от минус 50 до плюс 60 °С при относительной влажности до 98 % при 35 оС.

Изменение показаний ( (в процентах) от воздействия температуры окружающего воздуха, выраженное в процентах диапазона показаний, определяется по формуле:

( = ± Кt ( ( t ,

где ( t = [t2 – t1] – абсолютное значение разности температур;

t1 - любое значение температуры в пределах (23 + 5) оС;

t2 - любое значение температуры в пределах от минус 50 до плюс 60 оС;

Кt - температурный коэффициент, равный:

0,06 % / оC - для прибора класса точности 1,5 - 1,0 - 1,5; 1,5; 2,5 - 1,5 - 2,5;

0,1 % / оС - для прибора класса точности 2,5;

1.2.8. Детали, соприкасающиеся с окружающей средой, выполняются из материалов: ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70); БрОЦ4-3 и БрОФ 6,5-0,15 (ГОСТ 5017-74); сталь 10 и сталь 45 (ГОСТ 1050-88) с коррозионностойкими покрытиями.

Детали, соприкасающиеся с измеряемой средой, изготавливаются из ЛС59-1 и ЛАНКМц-75-2-2,5-0,5 (ГОСТ 15527-70) и стали 50ХФА (ГОСТ 14959-79).

1.2.9. Габаритные размеры прибора: 142,5 ( ( 100 ( 48 mm.

Присоединительная резьба G ½ или М20 ( 1,5 (указана на колпачке).

1.2.10. Масса прибора – не более 0,9 kg.

1.2.11. Суммарная (расчетная) масса цветных металлов:

320 g – сплавов на медной основе в держателе и механизме.

1.2.12. Полный средний срок службы прибора – 10 лет.

### 1.3. Устройство и работа

Действие прибора основано на использовании зависимости между измеряемым давлением и упругой деформацией одновитковой трубчатой пружины, перемещение свободного конца которой преобразуется передаточным механизмом в угловое перемещение показывающей стрелки.

Отсчетное устройство выполнено в виде круговой комбинированной шкалы в единицах измерения kPa/psi; MРa/psi; kgf/cm2 /psi; bar/psi и показывающей стрелки, насаженной на ось трибки. По просьбе заказчика приборы выпускаются с одной единицей давления (kPa, MPa, kgf или bar)

### 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1) прибор	1 шт.

2) руководство по эксплуатации (РЭ)	1 экз.

### 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. К обслуживанию приборов должны допускаться лица, ознакомленные с их назначением и устройством.

3.2. Запрещается демонтировать прибор под давлением.

3.3. В отверстие штуцера ввернут демпфер с диаметром отверстия 0,5 mm, предохраняющий прибор от резких колебаний давления.

3.4. Точность и надежность работы прибора могут быть обеспечены только при правильном его монтаже и эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего руководства.

3.5. Перед монтажом прибора снять со штуцера колпачок, предохраняющий резьбу и закрывающий входное отверстие.

3.6. Установить прибор в рабочем положении так, чтобы надписи и цифровые обозначения на циферблате читались нормально, а плоскость циферблата совпадала с вертикальной плоскостью.

При рабочем положении прибора и отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка нулевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.

3.7. Присоединить прибор к месту отбора давления, ввертывая его штуцер в гнездо установки с помощью гаечного ключа 17 mm.

### Не присоединять прибор вращением за корпус!

В качестве уплотнения под резьбовой штуцер рекомендуется применять фибровую или медную прокладку.

### ВНИМАНИЕ!

Приборы, на циферблате которых указана измеряемая среда, недопустимо использовать для измерения давления других сред.

Если на циферблате имеется надпись «маслоопасно», следите, чтобы во внутреннюю полость и на присоединительные детали не попало масло.

3.8. Техническое обслуживание включает:

- визуальный контроль прибора (наличие повреждений стекла, корпуса, штуцера и других частей прибора;

- проверку качества уплотнения штуцера;

- проверку возврата стрелки на нуль при отсутствии давления, наличие и не засоренность демпфера, доступ измеряемой среды в узел чувствительного элемента.

### 4. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

Приборы должны подвергаться первичной и периодической поверке.

Поверка производится по рекомендациям МИ 2124-90.

Межповерочный интервал – 1 год.

### 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Манометр, мановакуумметр, вакуумметр МКШ

(нужное подчеркнуто)

заводской номер _______________________соответствует техническим условиям РИБЮ 406123.002 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Присоединительная резьба               G  ½           М 20 ( 1,5

(нужное подчеркнуто)

Прибор обезжирен           да         нет

(нужное подчеркнуто)

##### М.П.

Дата изготовления _________________

###### Первичная поверка проведена по МИ 2124-90

###### Оттиск	Дата поверки _____________________

поверительного

клейма

### 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий, указанных в разделе 5, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию ____________________ , номер акта и дата его утверждения руководителем предприятия-потребителя _________________________

Зак. № 	Тираж 5000 экз.

## Типография ЗАО "Манометр"